交通工程实验设备参数：

一、工程基础实验室

（一）微机控制电子万能实验机（包括2台笔记本）

主要技术指标：

1、最大试验力：500kN

2、精度等级：0.5级

3、试验力测量范围：0.1-50kN

4、试验力分辨率：满量程的1/500000，全程不分档，或根据用户要求分七档。

5、位移速度调节范围：0.001-500mm/min；

6、位移示值误差极限：示值的±0.3%以内

7、位移测量分辨力 ：0.03μm

8、位移速率控制精度：速率＜0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；

速度≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

9、力控速率控制范围：0.005-5%FS ；

10、力控速率误差：±0.5%；

- 变形测量范围：2%-100%FS

12、变形测量精度：≤±0.5%；

13、有效拉伸试验空间：650 mm；有效压缩试验空间：1000mm；

14、有效试验宽度：560 mm；

15、圆试样夹持直径：φ4-φ22；

16、扁试样夹持厚度：0-14；

17、主机尺寸： 1020×800×2180mm

18、电源：交流50HZ；380V±10%；

19、主机重量：约1100kg；

20、工作环境：室温10～35℃,相对湿度不超过80%；

产品标准配置：

1、伺服驱动器：

2、伺服电机 ：

3、负荷传感器：美国世铨高精度负荷传感器壹只；

4、电子引伸计：长春三晶试验仪器,标距50mm、量程25mm壹只；

5、丝杠：精密滚珠丝杠

6、夹具：标准配置拉伸、压缩、三点弯曲夹具各壹套

7、三闭环万能试验卡一套（计算机内置）

8、联想品牌计算机，主流配置，19寸宽屏液晶显示器；

9、打印机：HP彩色喷墨打印机A4。

10、专用试验软件：TENSON电子万能试验软件。全开放式，免费提供升级软件。

产品功能及特点：

1、主机

（1） 采用国际上最先进、最可靠的落地式主机结构，进口全数字交流伺服调速系统和电机，进口负荷传感器，全数字化设计的测控系统，能实现高精度、宽范围的测量和三闭环控制。进口全数字交流伺服电机和伺服驱动器；该系统控制精度高、稳定性好，运行平稳可靠、响应快、噪音低，并具有过载、过流、过压、欠压、过热、 异常停止、故障报警等齐全的保护功能，并可根据不同的机型和试验类型调整参数，使伺服系统运行在最佳状态，使用了伺服系统的位置控制方式，接口单元实现了数字化，克服了速度环带来的零漂移和低速不稳定。

（2） 采用精密滚珠丝杠和精密减速机构传动，传动平稳、噪音低，无间隙。

（3）具有移动横梁的上、下行程限位保护，保障设备的安全。

2、测控系统

（1）采用进口电子元器件，全数字化设计；

（2）符合PCI2.1总线标准，微机自动识别和安装，做到“即插即测”；

（3）集成双通道精密放大器，数字调零；

（4）数据采集系统由4路高精度24位A/D转换通道组成。最高分辨率达1/300000，全程不分档或分七档。

（5）三路光电编码器输入，允许正交码脉冲频率可高达5MHZ，具有纠错、辨向、计数等功能；

（6）电子测量系统无电位器等模拟元件，稳定性好，方便维修更换；

（7）内建大规模CPLD可编程器件，具备高速运算，实时处理；

3、试验软件

软件具有恒力，恒位移，恒变形、程控等多种控制方式，试验过程中可实时显示力-位移，力-时间，力-变形等多种试验曲线，并能随时自动切换，观察比较。对试验过程的控制和数据处理完全符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。自动求取抗拉强度、屈服强度、断裂强度、弹性模量、规定非比例延伸强度RP0.2等常规数据，对试验过程的控制和数据处理完全符合相应材料国家标准的要求。

（1）软件支持配置多个力传感器和变形传感器,根据需要随时切换。

（2）专业的试验机软件，通用性强，软件内部为用户提供几十种金属及非金属标准试验方法，还可以根据用户要求定制标准或试验方法。

（3）程序采用开放的数据库结构，用户可以根据自己需要修改添加自定义项目；用户也可以根据需要，随心所欲编辑各种报告格式。

（4）TENSON采用模块化设计，将软件分为若干模块。包括：

试验模块：试验软件主界面、试验控制中心；

参数管理权限：非调试操作人员不能进入参数调试模块；

新建数据模块：可以单个或批量新建试验数据参数；

数据查询模块：多种过滤条件，可以迅速的从成千上万的试验数据中查到你需要的试验数据；

参数调试模块：设备控制参数的控制单元；

报告打印模块：可以根据需要任意编辑试验报告。

（5）TENSON配备多种辅助程序：

调试工具箱配置程序：打开它可以改变系统的配置参数；

批处理程序：同一批试样的曲线可以比较，结果可以统计；

报告处理程序：TENSON.DOC和TENSON.xls及高级自定义报告，可使用户编辑任意格式报表；

（6）过载保护：当负荷超过额定值2%～10%时，自动停机。

（7）预留数据接口,可直接连接试验室的综合信息管理网络.

另配笔记本电脑2台：ThinkPad E430C(33651D4) 14英寸笔记本电脑 （i7-3612QM 4G 500G 2G独显 WIN8）

（二）微机控制扭转实验机（包括2台笔记本）

微机控制电子扭转试验机主要由主机、扭角测量装置、专用测控系统和计算机四大部分组成。试验过程中，由计算机软件发送指令给控制单元使伺服电机转动，伺服电机通过减速机带动动夹头转动。当动夹头转动时，给试样施加一个扭矩，这个扭矩通过试样传递到定夹头，由定夹头传递给扭矩传感器，扭矩传感器的输出信号送入控制单元内的测量放大电路，再经过A/D转换进入计算机。扭角测量通过光电编码器来测量,得到精确的扭角值。

1、最大扭矩：1000Nm，

2、试验机准确度等级：1级；

3、扭矩测量范围：2%-100%FS；

4、扭矩示值相对误差：示值的±1%以内；

5、扭矩分辨力：最大扭矩的1/±300000（全程分辨力不变）；

6、扭转角最小读数值：0.01°；

7、扭转角示值相对误差：示值的±1%以内；

8、扭转计扭角示值相对误差：示值的±1%以内；

19、扭转速度：0-6r/min；

11、扭转速度相对误差：设定值的±1%以内；

13、夹头间距离：900 mm；

14、电源：220V±10%；

主要配置：

1、主机框架及传动部分一套；

2、伺服电机及伺服器一套；

3、摆线针轮减速机一台；

4、1000Nm扭矩传感器一只；

5、标距内扭转角测量系统一套；

6、专用测量控制系统一套；

7、TENSON中文版扭转试验试验软件一套；

8、扭转夹头一套。

9、联想品牌计算机，主流配置，19寸宽屏液晶显示器；

10、打印机：HP彩色喷墨打印机A4.

# 另配笔记本电脑2台：ThinkPad E431(627766C) 14英寸笔记本电脑 (i5-3230M 4G 500G GT740M 2G独显 蓝牙 WIN8)

(三)理论力学多功能实验台

1、技术参数：

风速分辨率：0.1m/s;

计时分辨率：0.01s;

计时/计数方式：光电传感器，电压分辨率：1V；

长（高）度分辨率：1mm；

称重分辨率：0.3g；

装置外型参考尺寸：960*380*1400(最终根据设计尺寸来定)；

装置允许输出总功率：1KVA；市电隔离功率：500VA

配置清单：实验台底座与台架、三功能三线板、风振模型、弹簧、风机、电缆模型、调压器、风速仪、转速仪、称重传感机构、连杆、强迫振动方盒、、积木块、丁字架、秒表、强磁铁、圆柱铁、非均质摇臂、悬吊重心模型(型钢组合件)、沙袋、法码及挂钩、、扳手和螺丝刀、水平尺.

2、完成实验项目

（1）测试单自由度振动系统的变形，计算刚度与系统的固有频率。

（2）演示自激振动现象，观察其与自由振动和受迫振的区别，揭示自激振动模型的振幅与风速之间的关系。

（3）求重心的实验方法：A、悬吊法；二力平衡原理的应用。B、称量法：合力矩定理的应用。

（4）比较渐加载荷、突加载荷、冲击载荷、振动载荷这四种重要基本概念的区别，并画出这四种不同情况下的力与时间的关线曲线。

（5）验证园盘转动惯量的理论公式，它是精确解。现在应用三线摆的扭转振动实测周期导出的转动惯量计算公式，来求得圆盘的转动惯量，这个数据与线长有关，从而可以测试摆长对转动惯量测试值的误差。（注意：R是圆盘半径，r是三线位置的半径）

（6）用等效理论方法测试和求取非均质复杂物体的转动惯量。

（四）材料力学多功能实验台

1、主要技术指标:

实验装置框架设计采用封闭型钢及铸件组成，表面经过细致处理并通过喷塑工艺提高抗腐蚀能力，结构紧固耐用；实验台承载能力可达到20kN以上。 实验台采用蜗杆机构以螺旋千斤进行加载，加载稳定、操作省力，实验效果好。基础实验试件表面经防锈抗腐蚀处理；部分试件采用线切割工艺，从而保证试件加工精度；试件上应变片采用专用应变胶粘贴，提高测试精度和使用寿命。为移动方便，可根据用户要求在原有铸铁脚座基础上增加4个万向脚轮。

试件最大作用载荷：≥10kN

加载机构作用行程：60mm

手轮加载转矩：0-2.6N•m

加载速度：0.12mm/转（手轮）

外形尺寸(mm)：不小于850×700×1100

重量：不小于140kg

2、实验项目

纯弯曲梁的正应力分布规律实验

空心圆管弯扭组合受力变形主应力及主应力方向测定实验

空心圆管弯扭组合受力变形弯曲正应力测定实验

空心圆管弯扭组合受力变形扭转剪应力测定实验

材料弹性模量E，泊松比µ的测定实验

等强度梁多点静应变实验

偏心拉伸实验

单压杆两端铰支稳定实验

电桥应用实验（电桥特性实验）

电阻应变片横向效应系数测定实验

（五）硬度仪

主要技术规格

测量范围：4-450HBS，20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，200-1000HV

试验力：294.2、306.5、588.4、612.9、980.7、1471、1839牛顿(30、31.25、60、62.5、100、150、187.5公斤力）

试样允许最大高度：200毫米

压头中心至机壁距离：160毫米

电源：交流220伏

外形尺寸：480 x 250 x 760毫米

（六）冲击试验机

主要技术指标：

1、最大冲击能量：                 300J

2、最大冲击速度：                 5.2m/s\5.4m/s

3、摆锤升角：                     150゜

4、主轴至打击中心的距离：         750mm

5、试样支座跨距：                 40mm

6、试样支座端圆弧半径：            R1—1.5mm

7、冲击刀圆弧半径：                R2—2.5mm、R4—5mm

8、冲击刀两斜面夹角：              30º

9、冲击刀厚度：                    16mm

10、最小分辨力：                   0.2J

11、主机电源：                     50Hz  380V 250W

12、设备重量                       约480Kg

13、电机功率                       180W

14、联想品牌计算机，主流配置，19寸宽屏液晶显示器；打印机A4

（七）工程制图模型

木制140件

（八）模型与工具陈列柜

陈列柜尺寸：1200×400×1800㎜

（九）实验配套耗材

拉伸试验、弯曲试验、剪切试验、扭曲试验的实验耗材，

硬度实验、冲击实验材料。

二、交通信号控制实验室

交通信号控制系统

(一)实验系统组：

1、智能协调式信号机；

2、路由及通信组件；

3、车辆检测器与BRT检测器模拟工作台；

4、通信服务器1台与操作客户端计算机5台；

5、通信服务软件与客户端软件。

（二）主要试验的功能与项目

1、多时段多方案：可设置查询12个月的调度表，可设置31套日方案，每日方案最大可分18个时段；

2、绿波控制：可设置多时段绿波，可设置18种绿波方案，周期、绿信比和相位差可调；

3、感应控制：可试验丁字路口半感应控制，十字路口全感应控制，次要路口无请求相位的跳跃功能；

4、行人请求过街：可试验行人请求过街模式，行人放行时间和等待时间可调；

5、管制控制：在特殊警卫路线任务下，可长时间临时管制特殊相位，1分钟到几个小时都可以；

6、BRT优先控制：可试验BRT车辆抵达时，信号系统的优先放行功能；

7、熄灯控制：次要路口为省电，晚上可实现所有信号灯关闭功能；

8、全红控制：一些行人非常大的路口，所有机动车道全部禁行，所有行人灯全绿；

9、黄闪控制：干预控制下，要求信号机指定工作于黄闪模式；

10、故障降级工作

模拟绿冲突，如东西直行绿灯亮时，南北直行也亮，则降级工作；

模拟主干道红灯熄灭时，信号机降级工作；

模拟主干道同一灯组红绿全亮，信号机降级工作；

在感应控制模式下，模拟主要车辆检测器故障，信号机降级为多时段定时；

（三）系统配置

1、信号机配置如下：

| 配件名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 开关电源 | 双路直流输出开关电源：5V/6A,12V/3A |
| 浪涌滤波器 | 防浪涌装置，20A总容量 |
| 避雷器 | 专业避雷装置，两极避雷，泄放电流40A |
| 保险盒阵列 | 每路信号灯输出都有保险丝，灯组5A，零线10A |
| 19寸外机箱 | 喷塑钣金箱,19寸标准机柜，为信号机内主要承载部件，外有紧固螺栓和机锁 |
| 灯控主机 | 主要控制信号机灯色，带动驱动板和外围IO部件，并与通讯服务主机互换数据，并定时上传信号机状态信息，如方案号、故障提示等 |
| 灯组驱动卡 | 48路红绿灯卡，16路黄灯卡，直行红绿灯卡自带故障检测电路，可检测绿冲突、红绿全亮、红灯坏等严重故障。 |
| 驱动总成机箱 | 包括背板总成的铝合金内机箱 |
| 强电开关箱 | 包括两组空气开关、避雷器、主熔保险盒，内有浪涌滤波器和65W开关电源（5V6A，12V3A）并可扩展其他强电设备的内机箱，箱体呈簸箕状 |
|  | 机箱内部防雷紫铜板，与各内部机箱和外机箱外壳连接成一体避雷系统，内部采用泄放电流40A的电源线，接地系统分机壳接地和避雷接地两种，机壳接地在右边，避雷接地在左边 |
| 面膜 | 包括公司LOGO、名称、型号等标识信息 |
| 铭牌 | 包装信号机规格名称、生产厂家等 |
| 文件盒 | 内有信号机使用说明书、操作日志和出厂合格证 |
| 辅助电源插座 | 220V10A，主要用于现场调试使用，人性化设计 |
| 键盘显示 | 包括一个128X64点阵单色液晶显示器和一个3X5矩阵键盘，另外一个为复位按键 |
| 通讯服务主机 | 主要是信号机与上位机通讯用，自带一个RJ45网口，和一个RS232接口，10/100M自适应网卡 |

2、信号机主要技术参数

（1 ）电气性能指标

额定最大工作电流：20A；

交流输入： 220（±20%）VAC，50±2HZ；

整机额定最大功率：4500W；

开关电源最大功耗：65W（12V3A，5V6A）；

绝缘电阻：≥100MΩ；

具备断电保护，过流、过压保护功能；

（2） 环境指标

工作环境温度： -20℃ ～+70℃；

相对湿度：45～95%；

储存湿度：45～65%；

工作海拔：≤3000米；

（3） 电磁兼容性能指标

符合GB25280-2010标准对信号机电磁兼容性：静电放电抗扰度试验、群脉冲

试验、浪涌试验、电源电压跌落试验等要求；

（4） 功能及特点：

可分别实现多时段定时、自适应控制、感应控制、BRT优先、干线协调、行人请求过街、交通管制（警卫路线）、熄灯控制、全红控制和黄闪控制等控制需求，而且不同需求之间可以通过现场设置切换和联网中心切换实现。

时钟可保证停电2年不丢失。配时方案与设置的方案，可保证断电后5年不丢失；

软硬件模块化设计，具有很强的系统适应性，也便于故障排查；

相位最大容量可达16位，最大相序方案5个；

最大可带16路信号灯组，总计64盏灯，机动车道灯可实现左直右独立控制，人行过街灯4组；

日方案可达31种以上，时段方案最大可分18段，配时方案最大可达128种，最大每天可设置18个多时段绿波带；

可与指挥中心联网，实现中心线控面控和点控功能，通信速率快，自带10M/100M自适应型网卡，以网口作为主要通信接口，同时预留1个RS485接口和2个RS232接口作为现场设备扩展使用；

特殊的安全设计和防雷设计，接地电阻<4Ω;

具备指挥中心交通管制功能，路口灯色状况可实现远程监控；

具备绿冲突、关键车道红灯坏和关键车道红绿全亮检测功能，出现这些严重故障时，信号机可报警并降级为黄闪；

具备故障自检和降级工作功能，拥有极高的运行可靠性和安全性；

具备车辆检测器故障降级功能，在感应控制和自适应控制模式下，若关键车道检测故障，则可迅速降级为多时段定时控制；

独立黄闪器设计，灯控主机和网络通讯主机分开设计；

时钟日误差不超过±1秒。

3、模拟实验教学柜式平台技术参数

演示盘面积1.3m X 2.5m，配6组实验设备操作落地柜

演示盘带6个路口，其中4个十字交叉口，1个行人过街路口，1个丁字路口；表面光整且带有不同颜色指示灯、绿化带等

落地柜上安装感应控制、行人过街请求、BRT请求模拟按扭，另外配备绿冲突、红灯故障、红绿全亮、检测器故障模拟按钮；

演示盘背后接线整洁、安全、避免火灾等安全隐患，灯组接线图附录在演示盘背面，图案文字两年不模糊。

4、教学软件功能

方案设置与查询

信号机后台管理、特征参数、网络参数设置

GIS地图显示

数据存储，操作流水记录

系统时钟同步与校时

灯色显示与监控

故障记录和查询

本项目中需要演示的所有功能

（四）服务器及计算机配置

本系统运行的硬件环境为：CPU（3.0以上），4G内存、1G以上显卡、500G以上硬盘的台式机；软件环境本系统运行的软件要求为：Windows XP或Windows7等操作系统，联想品牌。

三、道路工程实验室

（一）沥青基本性能三大指标试验仪

1、沥青针入度仪

主要技术指标：
1、夹头螺母固定测针，确保针杆与测针在同一条中心线上。
2、位移传感器检测，针入显示精度：0.01mm。
3、有冷光照明装置，对沥青表面温度无影响。。
4、带有加温装置
5、先进的数字温度传感器测温更准确。
6、针与连杆易于拆装，方便检查质量
7、配置打印机可直接输出
8、液晶显示更直观。
9、控温范围：室温~90℃。
10、针入时间，开机5S，可以自行设置。
11、针入范围：0－40mm。 精度 ±0.01 mm。
12、时间范围:  0-60s。      精度±0.1s。
13、标准针与连杆总质量：50g±0.05g  砝码质量：50g±0.05g
14、环境温度：5～40℃
15、环境湿度：≦85﹪
16、电源电压：220V
17、外形尺寸：330*230*520mm
18、功率：600W
19、重量：7.2kg

2、软化点试验仪

主要技术指标
1 、温度由仪器自控，无人为误差。
2、外置式温度探头，对温度反映灵敏。
3、速度采用PID加模糊逻辑算法控制，线性升温。
4、自带背光蓝屏显示，更环保直观。
5、新型外观，操作更加方便。
6、有磁力搅拌装置，试验温度更均匀。
7、自动、手动两种记录试验结果，自动计算平均值。
8、测温范围 ：－5－125℃
9、试验范围：5－90℃
10、升温速率：(5±0.5) ℃/min
11、升温方式：升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌
12、检测方式：自动、手动检测。
13、钢球质量：3.5g±0.05g
14、钢球直径：9.53mm。
15、钢球下沉：25.4mm。
16、计时范围：0－99分99秒
17、测温精度：0.1℃
11、功率：1kW
12、外形尺寸：340x230x340mm
13、重量：4.5kg
14、电源电压：220V
15、环境温度：5～40℃
16、环境湿度：≦85﹪

3、延伸度仪

技术参数
1、水槽温度：-10~50℃±0 . 1℃  可设定需要的温度
2、延伸速度：无级变速 0.5cm/min~ 10cm/min  （速度可在此范围任意设定）
3、拉伸范围：0-150cm  0-200cm（可选）
4、拉伸变形测量精度：0. 1mm
5、拉伸力测量范围：0-500N±0.03%FS
6、数据采集频率：100次/S
7、自动计算三个试样的平均值。
8、试模:黄铜制，每组三个，分为延度模和弹性恢复模两种规格。
9、加热功率：1KW  制冷功率：1P
10、仪器尺寸：长2540×宽430×高1060mm

4、沥青混合料高低温养护箱（工业冰箱）

技术参数

1、加热功率:1000W

2、制冷功率：1.5P

3、温度范围：-20℃～70℃  ±0.5℃

4、内部尺寸: 480*480*700mm,分三层，每层高200mm

5、外形尺寸：950*650*1430mm

6、电源:220V,50Hz

（二）车撤试验机

技术参数

1、试模尺寸：300mm*300mm*50mm     300mm*300mm*60mm

300mm*300mm*80mm     300mm*300mm*100mm

2、温度控制范围:30℃~80℃  温度检测分辨率:0.1℃   温度控制精度:±0.5℃

3、位移检测范围:0~30mm  变形检测分辨率:0.001mm  变形检测精度:±0.005mm

4、橡胶轮对试件压力：出厂时调设为0.7MPa，气缸加压范围：0.5 MPa~1.4MPa。

5、橡胶轮尺寸:外径200mm  轮宽50mm  橡胶轮厚度15mm

6、试验轮行走距离：230mm

7、往返碾压速度；42次/min

8、电源：额定功率：380V AC、3.5kW；220VAC、500W

9、主体外形尺寸: 长度×宽度×高度：2100mm×1000mm ×1650mm。

10、主体重量净重=860 kg

11、应用系统软件适用环境Windows 7/Windows XP。

12、联想品牌电脑，主流配置，19显示器，彩色喷墨打印机A4.

（三）路面强度仪

主要技术参数：

仪器额负荷：100KN   分度值：±1%

上升速度：A慢速1mm/min B快速50mm/min

最大位移：0—10mm±0.01mm

电    源：220V±10V 50HZ 15A

功    率：370W

（四）数控电动击实仪

主要参数：1、击实锤重：重型：4.5Kg      轻型：2.5Kg

2、落锤高度：重型：450mm      轻型：300mm

3、锤击次数：30次/分

4、电机功率：380V    550W

（五）无核沥青路面密度测试仪（土密实度）

技术参数：
 1 、检测面积：直径27cm 范围，允许测量细的和粗糙的材料
 2、操作温度：环境温度零下7℃至 43℃ ,表面温度 175度 ,存储温度零下 18 度至 66

度；
 3、 检测深度： 25mm 到 100mm 
 4 、度量单位：inches或mm,lb/cu-ft或kg/cum
 5、 显示测量项目：密度，%压实度，%k空隙率和离析变量
 6、 内置测量校正功能，各种温度和湿度情况下都能得到准确的结果
 7 、机内软件主要界面连续测量试块标定
 8、显示屏：5.0吋
 9、显示界面：中英文显示
 10、数据存储：最大到4000个测试数据
 11、传感器温度范围：0 —350°C
 12、电池可连续使用24小时

（六）应变控制式三轴仪（含39.1 x 80mm, Ø61.8 x 125mm实验附件）

技术参数：

主要技术指标：

1、试样尺寸：φ61.8x125（mm）,φ39.1x80（mm）

2、 轴向载荷：  TSZ-3  0-30kN

周围压力：0-2 MPa;

反向压力：0-1 MPa;

孔隙压力：0-2Mpa;

测量控制精度：≤±1kPa

轴向位移：0-90 mm;    0.0024-4.8 mm/min无级调速;

3、体变测量： 0-50ml

4、电    源：220±22V，50Hz

5、整台仪器使用功率小于300W

6、工作环境：交流电源，电压２２０Ｖ±２０Ｖ；频率５０Ｈz±５Ｈz。

室内有专用接地线，无强电磁干扰。

（七）筛分仪

技术参数：

应用领域:粉末材料的分离、分级和粒径分析 
测量范围：20 微米至 25 毫米 
最大样品负载：3 公斤 
最大级数：9 / 17 
最大筛塔质量：6 公斤 
间歇驱动 
可存储的9组参数组合 
三维振荡 
可用分析筛直径：100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") 
筛塔高度：至约 450 毫米 
机体尺寸（宽 x 高 x 纵深）：400 x 230 x 350 毫米 
净重：约 30 公斤

另配：1、沥青集料方孔筛沥青路面集料筛:（φ200、15只/套+底盖）0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53mm

沥青集料筛 （方孔）Φ200冲框   0.075-53

2、土壤筛φ200mm （11只/套+底盖）0.074、0.25、0.5、1.0、2.0、5、10、20、40、60mm土壤筛（新标准） Φ200冲框   0.074-60

（八）工具 （推荐世达等品牌）

1、通用工具：23件公制两用扳手、23件公制开口扳手、23件公制梅花扳手、榔头、钢丝钳、鲤鱼钳、尖嘴钳、一字螺丝批（3把）、十字螺丝批（3把）、活动扳手、工具箱。

2、专用工具：32件套筒、9件内六角、9件中孔花型扳手、扭力扳手、手电钻、冲击钻、数字万用表、19件电子工具组套。

四、交通数据采集实验室

（一）视频交通数据采集系统

1、数码摄像机（2台）：500万以上传感器像素，存储介质类型SD/SDHC/SDXC 存储卡64G。

2、视频检测器：单路视频输入，包括视频检测模块和电源模块；

| 功能 | 技术指标 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 视频车辆 检测器 | 视频处理芯片 | 6437 |
|  | 视频分辨率 | CIF |
|  | 视频帧率 | 25帧/S |
|  | 视频输入路数 | 1路 |
|  | 视频输入接口 | BNC |
|  | 检测响应速度 | <0.1s |
|  | 是否具有自动抓图功能 | 是 |
|  | 图像抓拍格式 | JPEG |
| 接口 | 以太网接口 | 1个RJ45 |
|  | RS-232/485 | 有/有 |
|  | 输入 | 4路光藕可选 |
|  | 输出 | 6路光藕可选 |
|  | 内置交换机 | 无 |
|  | I/O信号输出 | 光藕隔离开关量 |
|  | I/O输出保持时间 | <2S可调 |
|  | I/O通过电流 | <150mA |
|  | I/O上限电压 | DC 400V |
|  | I/O阻抗 | 导通时：26Ω～35Ω 断开时：>1000MΩ |
| 尺寸及 重量 | 外形尺寸（mm） | 105*116*51（带支架） 105*90*50（不带支架） |
|  | 重量 | <130g |
|  | 最大功耗 | 4W |
|  | 电压 | DC 12V±20% |
| 环境条件 | 工作温度 | -20度～70度 |
|  | 湿度 | <90% |

3、管理软件：视频交通数据管理软件；

4、管理工作站：联想品牌电脑一台，独显1GB、内存4G、CPU Intel G2030  3.0GHz以上配置，19吋液晶显示器。

另配笔记本电脑（2台）：ThinkPad E430C(33651H1) 14英寸笔记本电脑 (i5-3210 4G 500G GT635M 2G独显 蓝牙 WIN8)

（二）雷达微波测速仪：

主要技术参数

1．工作频率：10525MHz±25MHz

2．发射功率：10~30mW

3．测速范围： 静态同向10~400Km/h 静态反向 不限速32~160 Km/h；限速 限速值~限速值+128Km/h 动态同向 自身速度10~200m/h 目标速度 11+自身速度~3/2自身速度（要求自身速度大于32Km/h且至少比目标速度低11Km/h） 动态反向 自身速度10~200Km/h 目标速度 限速值~限速值+128Km/h（要求自身速度大于 32Km/h）

4．测速精度：±1Km/h

5．测速距离：对大型车辆800米；对小型车辆500米；动态同向150m（小车）

6．限速报警：可在11~199Km/h范围内，任意设定限速值

7．电路自检：电源接通将显示188，188，并发出蜂鸣声，表示电路工作正

（三）反光背心

（四）实验室场地建设改造

视频交通数据采集系统实验室面积为67平方米，实验室电源、视频交通数据采集系统设备安装及调试集成。